## **医用升温毯购置需求**

1. 加温毯采用充热空气式加温，适用于低温患者物理升温以及保持体温的患者。
2. 液晶显示屏：显示热空气实时温度、显示当前设定的温度、显示当前是热风输出还是自然风输出、显示当前风量等级等工作状态信息。
3. 主机面板具有一键式温度设置自然风键、38℃、43℃快捷键、温度调节及风量调节键。
4. 温度调节范围33-43℃、0.5℃递进，控温精度±0.5℃。
5. 具有报警提示：高温危险报警、温度失调高、温度失调低、加热器故障报警、风机故障报警、 传感器故障报警等。

1、具有高温危险报警：温度持续1分钟≥48℃，主机报警、自动停止工作。

2、温度失调报警：当导气管出气温度连续3分钟高于或低于设置温度1℃以上，发出两种报警。

1. 设备具有工作模式：自然风模式、温控模式
2. 自然风模式：设备不对气体进行加温，直接用风机送出压缩气体。
3. 温控模式：设备对气体按照预设温度加温，设备具有高精度传感器和温控算法，保证加温的精准度。
4. 风量多档可选，≧5档，最大风量≥85m³/h
5. 毯型分为一次性使用和可重复使用两种可选，一次性分为无菌型和非无菌，可重复毯可以清洗、灭菌。
6. 整机保修3年。