**医用冷藏箱购置需求**

1. 采用立式设计，存放方便，节省空间；有效容积≥1031L
2. 箱内温度控制在3~7℃范围内，显示精度0.1℃
3. 风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃
4. 报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）
5. 至少三层钢化玻璃，智感除露降低传热效率，32℃、85%湿度下无凝露。
6. 至少两个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度
7. 至少12层可调搁架设计，满足用户存放要求，更充分利用空间
8. 保修期：整机保修5年

**膀胱镜购置需求**

1. 30°内镜，镜体直径：Φ≥4mm
2. 工作长度：≥175mm；有效景深范围：≥1-50mm
3. 视场中心角分辨力：≥4.5 C/(°)
4. 灭菌方式：可高温高压，过氧化氢等离子灭菌
5. 采用标准卡扣，适配现有摄像头和光源（奥林巴斯、STROZ）

6.保修期限：整机保修2年

**中频治疗仪购置需求**

1. 内置至少100种治疗处方，满足临床使用需求。

2. 输出频率：0～150Hz，允差±10%。

3. 载波频率：载波频率2kHz～10kHz，允差±10%

4. 输出通道：双通道配置；两路可独立控制，同时治疗两位患者/或者两个部位；亦可组合使用，形成1组平面干扰治疗。

5. 至少具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波。

6.具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃

7.至少具有四大保护功能：超温保护、开路保护、短路保护、过流保护

8.保修期限：整机保修2年

**下肢关节康复器购置需求**

1. 适用于下肢关节功能障碍患者进行康复训练。

2.额定载荷大于等于N：200

3.膝关节屈曲角度设置范围：0～120°

4.运动角速度范围：（°/s）：≤10（至少分9档）

5.训练时间设定范围：0～240min

6.牵引力矩：大、中、小（三档）

7.大腿、小腿支架长度可调节

8.保修期：整机保修3年

**中频静电治疗仪（骨折愈合治疗仪）购置需求**

利用中频电流通过皮肤电极刺激软组织和静电场效应作用于骨伤部位，缓解由骨折愈合引起的软组织肿胀及疼痛症状，对骨折愈合作辅助治疗用。

1.干扰电工作频率：有两组电极，a组（一对）工作于固定频率4000Hz±50Hz，误差±10%；b组（一对）工作频率在（4000～4150）Hz范围之内变化。

2.干扰电输出电流：在（0～50）mA范围内可调，允差为±10%

3.干扰电治疗差频频率范围在（0～150）Hz之间

4.干扰电治疗差频变化周期≤29s

5.治疗仪治疗定时范围为0min～99min，步长为1min，定时误差<2%

6.治疗程序至少有八种电子处方

7.保修期：整机保修3年。