**挂壁式空气消毒机购置需求**

1.为动态空气消毒设备，人机共存，对人无害，对设备无腐蚀。

2.额定循环风量≥900m³/h，可适用于90m³体积及以下的场。

3.静态臭氧消毒模式时臭氧发生量：2500mg/h

4.智能化微处理系统，按设置程序自动选择消毒模式、消毒时段，每日每种消毒模式可设置 9 个时间段， 自动运行实现无人操作。

5.机内紫外线辐射照度：≥10000 uw/cm2

6.紫外线杀菌灯寿命：≥8000h.

7.保修期：整机保修不小于3年

**低速离心机购置需求**

1. 全金属机箱，不锈钢离心腔，自吸式电子门锁，开盖自动停机;
2. 交流变频电机，配置高精度测速系统，单片机控制液晶屏显示
3. 至少9组程序储存、转速、离心力可单独设置，不需转换;
4. 升减速时间至少15档调节，并具有全制动防回荡功能，具有停机手动/自动开盖选择功能。
5. 最高转速：4000r/min，最大相对离心力：3130×g
6. 定时范围：1~99 min，显示：数字显示，操控方式：按键开关
7. 配置水平转子，适配器容量：真空采血管\*100支，15ml\*40支
8. 保修期：整机保修不小于3年

**除颤监护仪购置需求**

1.重量以及尺寸：≤4.5KG（主机重量），彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界

2.具有网络接口，可通过有线或者无线连接同品牌中央监护系统，具有USB2.0接口，数据可以通过 USB 快闪存储器导出到 PC端

3.防尘防水等级≥IP55

4.配备电池，最大可支持360J除颤210次以上

5.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警

6.具有手动异步除颤、同步除颤和AED（可选）除颤模式

7.采用双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

8.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J

9.支持AED除颤功能，电击能量：100-360J

10.除颤充电迅速，在电池供电情况下，充电至200J<3s，充电至360J<7s

11.成人、小儿一体化电极板，体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯

12.病人阻抗范围：体外除颤：20-250Ω；体内除颤：15-250Ω

13.除颤后心电基线恢复时间2.5s

14.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能，具有智能导联脱落和多导同步分析功能，具有≥27种心律失常分析

15.心电扫描速度：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

16.具有ST段监测功能以及ST片段保存功能，测量范围-2.5-2.5mV

17.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储

18.支持≥160小时趋势存储、≥2000条血压数据回顾、≥1000条用户事件回顾，可通过U盘导出到PC端，具有用户事件标注功能，具有高对比度显示功能，适合户外查看除颤监护仪信息

19.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测

20.保修期：整机保修不小于3年