不锈钢器械车购置需求

- 大器械车（3台）

- 不锈钢材质、厚度不低于1.0mm，规格：850*550*950mm（±2mm）

- 内空690mm（±2mm），带静音轮及刹车

- 中器械车（4台）

- 不锈钢材质、厚度不低于1.0mm，规格：550*500*900mm（±2mm）

- 内空400mm（±2mm），带抽屉。带静音轮及刹车

- 整机保修3年

污物车购置需求

- 不锈钢材质，厚度不小于1.0mm

- 规格：850*700*850mm（±2mm）

- 带双向把手，方便推拉，可上方及正面开盖，带静音轮及刹车

- 整机保修3年

- 小器械车购置需求

- 不锈钢材质，厚度不小于1.0mm

- 规格：750*500*950mm（±2mm），内空690mm（±2mm），带静音轮及刹车

- 整机保修3年

充气升温装置购置需求

1、升降温速度快，至少在3分钟内稳定在设置温范围内

2、至少五个温度档位：

2.1、室温  可作为降温的有益补偿。

2.2、低温档 32℃ （±1.4℃）

2.3、中温档 35℃ （±1.4℃）

2.4、中温档 38℃ （±1.4℃）

2.5、高温档 41℃ （±1.4℃）

3、室温、设置温度和当前温度，三温度同屏显示，且当前温度显示精准度0.1℃。

4、至少3个温度传感器，同时内置至少3个过热感应器，确保设备连续运行。

5、设备安全性能：

5.1、开机系统有安全自检功能。

5.2、至少具有视觉和听觉报警功能：高低报警，报警信息以图示、错误代码、中文故障提示信息，直观的在主面板上显示，并发出提示音，多重警示，保障使用安全。

5.3、高温报警功能：出风口在任何条件下，高于42℃直接实施高温报警停机。

5.4、工作过程中，出风口的温度高于/低于设置温2℃，实施高温/低温报警停机。

5.5、低温报警功能：开机运行3分钟出风口的温度达不到设置温度，直接实施低温报警停机。

6、风速档至少3个；高速＞35CFM.

7、校准功能：具有自动校准等功能。

8、过滤器：采用两层空气过滤系统，高效空气过滤器≤0.2微米

9、体表升温毯性能为结构性透气，无风感均匀透气；可透X射线。

11、准确记录工作时间和运行时间，并具有维护提示，满足运行＞800h提示更换过滤器。

12、整机保修3年

车床购置需求

1.产品规格：1950mm*600mm*550mm（最低）/880mm（最高）±5mm

2.产品功能：至少含有整体升降、背部抬起

3.主体车架和车面由不小于Φ 32mm和Φ25mm，厚度不小于1.2mm的优质不锈钢加工而成，保证整车坚固、耐用。

4.抬架通过气弹簧进行背部调节（起背），同时设有可折叠的护栏，使用时抬起，不使用时可落下，保证病人安全，护栏升落快速方便，操作简便

5.产品上部抬架与下部推车可拆装使用

6.整车配备四只高强度静音轮，同时具体刹车功能，充分增强了整车的承载能力，安全灵活

7.产品配置牛津布防水车垫及安全带、输液杆。

8.整机保修3年

输尿管扩张仪购置需求

1、 出水流量应在100mL/min～1260 mL/min范围内调整，误差±10%。

2、 出水压力应在1kPa～66kPa范围内分级设置。

3、 设有超压自动保护功能。

4、设有经皮肾碎石专用功能脚踏开关，其可产生瞬间流量达1470mL/min的脉冲水流，误差±15%。

5、控制系统采用PLC编程电路，操作界面，液晶屏。

6、设有水压转换为气压传感装置，能满足消毒要求。

7、整机保修3年

麻醉药品车购置需求

1、整体采用碳钢经静电环保粉体喷涂而成；

2、台面和侧板整体喷漆；左侧配弧形扶手，方便推拉；

3、整车由六个抽屉组成，采用冷轧钢材料表面喷涂，车左侧有杂物篮，右侧有方形大污物桶。车后侧上方由三排透明药盒组成，上排由六个药盒，中排和下排由五个药盒组成，带不锈钢推把。第一层小号抽屉；第二、三、四层中号抽屉，第五大号抽屉，第六层加大号抽屉，外形美观，设计合理。

4、麻醉车车底配豪华脚轮，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修，推行轻松平稳，转向灵活，移动时安静无声，减震性好，带自刹车装置；

5、整机保修3年