- 24小时动态血压计硬件技术参数

- （一）硬件参数

- 1.1动态血压监测仪，生产厂家具有ISO13485质量体系认证。

1.2支持长达24小时以上的长时间记录。

1.3至少具备智能打气功能，动态血压自动检测测量时的运动强度，如果运动幅度大，会等稍微运动幅度小的时候再进行测量。

1.4多种记录时间间隔可供选择（5,10,15,20,30,45,60,90,120min等多种间隔可调）。

1.5测量方法：至少具备逐步释压震荡测量法。

1.6加压释压方式：自动加压、自动排气。

1.7支持过压保护。当袖带内压力大于40kPa（300mmHg）时，袖带能够自动释压。

1.8支持释压保护。袖带加压过程中取掉电池，袖带能够自动释压。

1.9数据接口至少为USB2.0标准接口。

1.10支持掉电数据保护。记录过程中取掉电池，不会丢失已经记录的数据。

1.11袖带气密性，1分钟内压力下降值不大于0.5kPa(4mmHg)。

1.12血压测量范围: 20～260 mmHg, 测量精度±3mmHg, 脉搏率测量范围30～220 PULSE/min。

1.13支持自动重测功能，对错误数据可进行自动重测。

1.14动态血压监测仪屏幕为液晶显示。

1.15屏幕显示功能：信息多样化，能显示和随时查看日期、时间、姓名、记录次数、电池电量、血压数据、血压趋势图等。

1.16记录器自带实时时钟功能。

1.17血压大小：116+10mm×70+10mm×40+10mm，重量小于等于260g。

1.18至少可存储大于等于450条血压数据。

1.19采用模糊时间测量法，最大程度降低某些病人的白大衣综合征，使数据更加准确可靠。

1.20血压数据可回放至动态心电分析软件内，至少能实现动态血压、动态心电数据二合一报告。

（二）软件功能参数：

2.1报告需带多种结论模式可供医院自行选择。

2.2 24小时动态血压数据编辑及统计功能。数据可回放至动态心电系统，对24小时动态血压数据及心电图数据同步显示。

2.3体位及三轴检测，数据表能标示出运动程度和体位。

2.4支持支持比较分析功能。可对同一患者进行多次测量，进行不同数据间的比较分析。

2.5支持预设功能。可设置九种以上的测量间隔和测量时间，适用于各种不同的测量需求。

2.6趋势图功能。能选择显示心率趋势图、平均动脉压、错误数据、RPP数据趋势图。

2.7数据表功能。能选择显示全部功能、按小时显示、显示小时平均值、显示错误数据。血压异常数据、错误数据需以不同颜色进行标注，并可选择是否显示。

2.8柱状图功能。能选择显示全部、白天、晚上柱状图。

2.9饼状图功能。能选择显示全部、白天、晚上饼状图。

2.10拟合图功能。能选择显示全部、白天、晚上拟合图。

2.11患者信息登记功能，可提前登录患者的详细信息，避免混淆数据。

2.12多种语言可供选择，方便不同语言的论文编写与发布。

2.13提供拟合线数据报告。

2.14动态血压软件带加密锁，确保病例的稳定及安全性。

（三）验收标准及售后服务要求：

1.验收标准和方法：按照合同约定对产品质量要求、配置清单和参数等进行现场验收，设备安装完成后运行良好，并做好使用培训等。

2.售后服务要求: 质保不少于2年。