鼻窦镜购置需求

- 1.鼻窦镜 直径4mm，长度175mm；0度30度70度任选

- 2.视场角≥60°

- 3.视场中心角分辨力：≥4.20 C/(°)

- 4.有效景深范围：1～50mm

- 5.有效光度率DM≤1400cd/m²lm

- 6.视场质量：视场应无重影或鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷。

- 7.光学观察镜在D65标准照明体下的显色指数Ra≥87

- 8.照明镜体光效：ILeR的名义值≥0.128

- 9.综合光效：SLeR的名义值≥0.080

- 10.各角度鼻内镜均有颜色标识

- 11.镜体采用不锈钢钢管材质

- 12.带有方向标识，蓝宝石镜面

- 13.柱状透镜技术，图像清晰、明亮

- 14.整机保修3年

- 耳内窥镜购置需求

- 耳内窥镜 直径2.7mm，长度110mm；0度30度可选

- 视场角≥60°

- 视场中心角分辨力：≥3.22 C/(°)

- 有效景深范围：1～50mm

- 有效光度率DM≤1220cd/m²lm

- 视场质量：视场应无重影或鬼影、闪烁等效应，无可见杂质、气泡等缺陷。

- 光学观察镜在D65标准照明体下的显色指数Ra≥87

- 照明镜体光效：ILeR的名义值≥0.549

- 综合光效：SLeR的名义值≥0.171

- 各角度鼻内镜均有颜色标识

- 镜体采用不锈钢钢管材质

- 带有方向标识，蓝宝石镜面

- 柱状透镜技术，图像清晰、明亮

- 14 .整机保修3年

铅防护衣购置需求

一、射线防护服

- 内层防护层采用稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术制成微铅防护层，有效衰减材料分布均匀。

- 铅当量：正面0.5mmpb，背面0.25mmpb；（需提供检测报告）。

- 款式有双面分体和双面连体多选

- 外层纺织物抗腐蚀：最新独特表层涂层技术，对绝大多数消毒剂中的活性氯有极佳的耐受性，可使用酒精/碘伏等擦洗消毒；（需提供面料易清洗抗腐蚀声明）

- 通过：ASTM F1670(2008) 防护服使用材料抗人造血液透过特性的标准试验方法；（需提供检测报告）,ASTM F1671(2013) 使用Phi-X174噬菌体渗透作为试验系统的血源性病原体对防护服使用的抗渗透材料用标准试验方法（需提供检测报告）

- 二、放射防护围领

- 1.内层防护层采用稀贵金属与铅的复合材料,采用纳米技术制成微铅防护层，有效衰减材料分布均匀。

- 2.铅当量：正面0.5mmpb（需提供检测报告）。

- 3.外层纺织物抗腐蚀：最新独特表层涂层技术，对绝大多数消毒剂中的活性氯有极佳的耐受性，可使用酒精/碘伏等擦洗消毒；（需提供面料易清洗抗腐蚀声明）

- 4.通过：ASTM F1670(2008) 防护服使用材料抗人造血液透过特性的标准试验方法；（需提供检测报告）,ASTM F1671(2013) 使用Phi-X174噬菌体渗透作为试验系统的血源性病原体对防护服使用的抗渗透材料用标准试验方法（需提供检测报告）

- 5.采用粘扣和磁性扣两种闭合设计，多项选择，可根据脖颈周长来调整围度

- 6.多种颜色可选

- 三、整机保修3年

红外线治疗仪购置需求

1、电源电压：AC220V±10% ，50Hz±1Hz；

2、输入功率：≤250VA；

3、光源材料：高能量LED半导体固态光源（点阵芯片集成式）；

4、波长范围：630nm±10nm；

5、光源使用寿命至少1万小时以上；

6、光斑直径：≥150mm；

7、光斑面积：≥180cm²；

8、光功率密度：红光辐照强度为0.6mW/cm~105mW/cm2连续可调（到达人体治疗处测量）；

9、光功率：≥12W；

10、圆形大面积照射治疗头，治疗头支臂调节自如。

11、高清LCD屏显示；

12、立式设计，结构坚固，移动灵活自如，带刹车。

13.整机保修3年

牙科电动马达购置需求

1、高速切削：配合高速手机，用于备牙、去龋、开髓等精细操作。

2、低速打磨：配合低速手机，用于修整义齿、抛光等。

3、整机保修3年

电动起立床购置需求

- 1.病床既可供承载及护理患者使用，又可用于下肢功能障碍患者站立辅助训练，需提供符合适用范围的医疗器械注册证。

- 2.床体起立角度可调：垂头仰卧位角度：0°~-12°，直立角度：0°~85°可调，有利于预防长期卧床导致的并发症。

- 3.背板角度调整范围：0°~60°，大腿板角度调整范围：0°~25°。

- 4.配有可折叠式护栏。

- 5.床面可垂直升降，高度调节范围：0~400mm，便于转移及床边治疗操作。

- 6.配有专用足部踏板，供患者站立辅助训练使用，足部踏板静态最大承重：≥3000N。

- 7.床下框离地间距：≥150mm，方便床旁型主被动训练仪器的使用。

- 8.具有静音电机控制床体升降及角度，调节床体电机负载：≥8000N。

- 9.双重供电模式，内部电源可在断电的情况下继续工作。

- 10.站立安全系统：在执行直立训练操作时，如果床体其他部位未处于最低位，则须先等待其他部位下降至最低位后（自动复位），方可执行整体前倾操作；在床体直立角度＞15°时，为保证患者安全，可防止背部上升/下降和腿部上升/下降的误操作，当直立角度0°~15°时，可执行背部上升/下降和腿部上升/下降的操作。

- 11.配有魔术贴和卡扣双重安全保护带，且保护带静态最大承重：≥500N，

- 12.床头板、床尾板可拆卸；护栏可上下移动。

- 13.足部踏板免工具拆装，方便在非训练情况下收纳。

- 14.四角配有输液杆安装孔位；床体两侧配有引流挂钩。

- 15.配有紧急开关，在紧急情况下按下可以停止设备工作，配有四角防撞滚轮，保护床体碰撞损坏。

- 16.床体最大承重：≥175kg，防进液等级：≥IPX4级。

- 17.床体尺寸（L*W*H）：（2285~2475）mm*1025mm*（885~2240）mm，床面尺寸（L*W）：1980mm*800mm。

- 18.整机保修3年

中频治疗仪购置需求

- 内置至少100种治疗处方，满足临床使用需求。

2. 输出频率：0～150Hz，允差±10%。

3. 载波频率：载波频率2kHz～10kHz，允差±10%

4. 输出通道：双通道配置；两路可独立控制，同时治疗两位患者/或者两个部位；亦可组合使用，形成1组平面干扰治疗。

5. 至少具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波。

6.具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃

7.至少具有四大保护功能：超温保护、开路保护、短路保护、过流保护

8.保修期限：整机保修2年