**鼻窦镜购置需求**

1、30°内窥镜，长度4mm\*175mm。内窥镜镜体采用优质不锈钢材料生产、传像透镜采用柱状透镜加工技术、图像清晰、视场明亮，蓝宝石镜头；

2、视场角≥95°,视向角30°；角分辨力2.3C/（°）；分辨率：≥9.36lp/mm；有效景深范围3-100mm；在A标准照明体下的显色指数Ra：≥93；在D65标准照明体下的显色指数Ra：≥93；

3、含镜头盒或保护套；

4、灭菌方式：可高温高压，过氧化氢等离子灭菌。耐腐蚀性能:b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）；

5、采用标准卡口，照明用光缆接口:通配STORZ、WOLF、OLYMPUS；内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种；

6、整机保修3年；

7、国产设备货物生产日期距交货日期≤6个月，进口设备货物生产日期距交货日期≤12个月（生产日期以设备主机机身铭牌标示为准）。

**自动气压止血仪购置需求**

一、技术参数：

压力设定范围：0-100kPa

压力稳定精度：±5 kPa

时间设定范围：0-120分钟

初始充气时间：≤60秒

供电电源：AC 220V±10% 50Hz

额定功率：双通道≤60VA

噪音：正常工作状态≤55db

1. 性能特点：

1. 结构小巧、携带方便，便于非固定场所使用。可同时进行两路输出，为不同肢体止血。

2.高规格硬件、软件完善。

3.易学易用、操作简单。采用国际流行的插拨式接口，连接方便可靠。

4.术中可随时增减（压力、时间）设定值。

5.自动检测漏气功能、欠压自动补偿。

6.充气速度快，保压效果好。

7. 止血袖带最大耐压值为120 kPa±10kPa。

8.六十秒以内可以把腿部袖带冲压到100 kPa±10kPa。

三、保险功能：

阶梯放气，防止患者心、脑突然缺血；工作压力超过80 kPa显示屏闪烁报警；术中供电中断，内部闭锁装置可保持袖带内压力不下降。

四、报警功能：

手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时以不同声响报警，提醒操作人员注意操作；气路严重泄漏以灯光和声响报警。

五、计时、记忆功能：

手术中显示剩余时间，手术结束，显示累计时间，并自动记忆上次设定时间、压力参数，以供下次参考，可节省设定时间。

1. 整机保修3年；
2. 国产设备货物生产日期距交货日期≤6个月，进口设备货物生产日期距交货日期≤12个月（生产日期以设备主机机身铭牌标示为准）。