

干扰电治疗仪技术参数
1. 具有≥4组干扰电治疗通道，配套吸附式电极，吸附电极总数≥8个，额外配置≥2组独立的单纯电刺激输出通道；
2. 吸附式电极，负压吸引压80~300mmHg连续可调；
3. [bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]吸引模式：有连续、间歇两种方式可调。
4. 输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波；
5. 输出频率（基频）为1kHz～11kHz可调节，步长≤0.5kHz；
6. 差频频率在0.1~200Hz可调，步长≤1Hz；
7. 输出电流有效值应在0mA～75mA范围内连续可调；
8. 至少具有八种治疗模式，包含三种干扰电模式与五种预调制电模式可选择，其中干扰电模式包括：静态干扰、动态干扰、复合干扰，预调制电流模式包括：连续、断调、交调、间调、扫引；
9. 治疗时间：1~60min；
10. 差频变化周期为15s～30s可调，步长≤1s；
11. 调制度支持≥5 档调节，至少包含 0%、25%、50%、75%、100%；
12. 差频变化范围为：低、中、高、极高、低高、广域、超广域以及自定义，8种治疗模式可调；
13. 治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零， 防止击伤患者及无效治疗；
14. 多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护。
15. 整机保修≥3年。保修期内，出现的产品质量问题、安装问题及产品故障，由乙方免费负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后【12】小时内派员到现场维修，并在【24】小时内消除故障。同时甲方有权聘请第三方消除故障，由此产生的费用由乙方承担。











中频治疗仪购置需求
1. 台面款，液晶触摸屏操作；
2. [bookmark: _GoBack]具有4路输出通道，4路可独立控制，同时治疗4名患者或4个部位；亦可组合使用，形成2组干扰电数量；
3. 具有5种治疗模式：多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式；
4. 具有102个内置处方及10个自定义处方，选择多样，灵活适配；
5. 输出电流：≤50mA；
6. 载波频率：1kHz～12kHz，允差±10%；
7. 载波波形：脉冲波；
8. 调制波频率：0～150Hz，允差±10%；
9. 具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波；
10. 差频频率范围：0～200Hz范围内的单一值，允差在±10%或±1Hz；
11. 差频变化周期：15～30s，允差±10%；
12. 动态节律：4～10s，允差±10%
13. 调幅度：0～100%的范围内的单一值，调幅度允差±5%；
14. 定时功能：1～99min，步长为1min；
15. 干扰电输出：
(1) 电疗仪具有双路（二维）干扰输出；
(2) 具有普通模式、动态模式、调制模式、对极模式四种干扰模式；
16. 电极加热功能：电极板温度：38℃～42℃，分10档可调，允差±3℃；
17. 具有四大安全保护
(1) 超温保护：电极温度超过45℃，热保护器动作，切断加热电路，且有报警提示；
(2) 开路：电疗仪在输出状态无负载时，发出声音和显示错误提示；
(3) 短路：电疗仪在输出端短路时，发出声音和显示错误提示；
(4) 过流：在500Ω的负载电阻下，输出电流有效值大于50mA时，发出声音和显示错误提示；
18. 电疗仪在多步程序中频电流疗法中具有锁定功能，满足临床个性化需求；
19. 整机至少保修3年。保修期内，出现的产品质量问题、安装问题及产品故障，由乙方免费负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后【12】小时内派员到现场维修，并在【24】小时内消除故障。同时甲方有权聘请第三方消除故障，由此产生的费用由乙方承担。



